动态压剪试验系统装置采购项目

（招标项目编号： KY201913）

招

标

文

件

招标人：四川省建筑工程质量检测中心有限公司

二○一九年九月

目  录

第一章 投标人须知前附表	- 1 -

第二章 投标人须知	- 4 -

一、总则	- 4 -

二、招标文件	- 5 -

三、投标文件的编制	- 6 -

四、投标文件的提交	- 7 -

五、开选	- 8 -

六、评选	- 9 -

七、评审评选标准及评审办法	- 9 -

八、合同的授予	- 12 -

第三章 供货要求	- 13 -

一、招标技术要求	- 13 -

二、使用、培训及售后要求	- 15 -

三、交货时间及地点	- 15 -

第四章 投标文件格式	- 16 -

一、投标文件内容	- 16 -

二、投标文件格式	- 16 -

# 第一章 投标人须知前附表

| 项号 | 条 款 |  | 内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招 标 人 | 名 称 | 四川省建筑工程质量检测中心有限公司 |
|  |  | 地 址 | 成都市金牛区一环路北三段55号 |
|  |  | 联 系 人 | 孙雁榕 |
|  |  | 联系方式 | 15900721566 syrsibr@foxmail.com |
| 2 | 招标项目 | 项目名称 | 动态压剪试验系统装置采购项目 |
|  |  | 项目地点 | 成都市金牛区一环路北三段55号 |
|  |  | 招标范围 | 试验装置的试验能力、技术参数、吊装、运输、售后、价格等 （本次招标不包括底座和横梁） |
| 3 | 投标人的资质条件、能力、信誉 | 资质要求 | 无 |
|  |  | 财务要求 | 2018年的财务审计报告或财务报表 |
|  |  | 业绩要求 | 2016年以来1项类似项目业绩（1500吨及以上动态压剪试验装置）合同复印件及试验装置现场照片 |
|  |  | 信誉要求 | （1）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （2）未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间，且未处于投标禁入期内； （3）2017年至今在经营活动中没有重大违法记录； （4）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单； （5）所提供的设备、材料、工序工艺、服务等应具有合法的知识产权。 |
| 4 | 以联合体参选 |  | 不接受 |
| 5 | 分包 |  | 不允许 |
| 6 | 实质性要求和条件 |  | 详见第三章 供货要求 |
| 7 | 最高投标限价 |  | 435万元 |
| 8 | 投标报价的相关要求 |  | （1）投标报价采用总价包干方式，报价应包含本项目所购系统装置的全部设备、软件、材料、人工、包装、运输、安装、调试、技术培训、首次标定及两年的保修、保养所发生的费用； （2）报价为含税价； （3）免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总报价； （4）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。 |
| 9 | 招标有效期 |  | 招标截止之日起30日（日历天数）内有效。 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本份数 | 一份 |
|  |  | 副本份数 | 一份 |
|  |  | 电子文件 | 一份 |
| 11 | 投标文件的密封 |  | 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字 |
| 12 | 封套上应载明的信息 |  | 投标人： 项目名称： 招标项目编号： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 13 | 评标要求 |  | 投标人通过邮寄形式将投标文件寄至招标人，由评审小组进行审核及评审 |
| 14 | 评标小组 |  | 由招标人自行组建，小组成员为5人及以上单数 |
| 15 | 中标候选人数量 |  | 1-3名 |
| 16 | 评标方法 |  | 综合评分法，满分100分 |
| 17 | 招标工作安排 | 投标报名 | 报名形式：通过邮箱形式参与投标报名 截止时间： 2019 年 9 月 11 日 17 时 30分 报名资料：单位介绍信（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）并说明报名参与项目、联系人、联系方式 |
|  |  | 投标文件递交截止时间及开选 | 时间： 2019 年 9 月 16 日 14 时 00分 地点：成都市金牛区一环路北三段55号科技楼三楼会议室 |
|  |  | 投标答疑 | 投标人应在投标文件递交截止日2天前，以书面形式（加盖公章）向招标人提出需要答疑的问题。 联系人：欧洋 联系电话：15884526236 |
| 18 | 其他要求 | 质保期、售后及发票等 | 1、质保期：所购仪器质保期不低于24个月，保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、提供售后服务联系电话及联系人，一旦发生质量问题，投标人提供1小时内响应用户投诉，4小时为用户提供解决方案，48小时内到达用户现场，排除故障。 3、提供保修期外主要维修保养零配件价格清单表。 4、发票开具：要求提供税率13%的增值税专用发票。 |

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

### 1、说明

本项目的招标人为四川省建筑工程质量检测中心有限公司，招标人组建评标小组负责评选工作。

### 2、招标内容

本项目招标内容为动态压剪试验系统装置的试验能力、技术参数、性能、精度、吊装、运输、售后等。（本次招标不包括底座和横梁）

### 3、合格的投标人

3.1 所提供系统装置的试验能力、技术参数、性能、精度、吊装、运输、售后等满足调适要求，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加招标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国采购法》和本文件中规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.2 投标人必须是参加招标、签订合同的供应商。

### 4、踏勘现场

4.1 投标人必须对系统装置所使用的试验室现场及其周围环境进行考察，以便获取有关编制投标文件和签订合同所涉及现场的资料。

### 5、投标费用

5.1 投标人承担其编制投标文件及递交所涉及的一切费用。无论招标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

5.2 无论招标结果如何，投标人的投标文件均不退回。

5.3 招标人不对未中标人作任何解释。

## 二、招标文件

### 6、招标文件的组成

6.1 本招标文件共分为四部分，其内容如下：

第一章 投标人须知前附表

第二章 投标人须知

第三章 招标技术要求

第四章 投标文件格式

### 7、招标文件的澄清和修改

7.1 除6.1条列明的内容外，招标人在投标文件提交截止日期前任何时候，招标人无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对招标人及所有投标人具有约束力。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。

7.2 招标文件及补充文件前后有矛盾的，以时间在后的为准。

7.3 投标人收到招标文件时，应认真审阅，如发现任何页数的遗缺、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混或意义不清，应在投标文件递交截止日2天前通知招标人补全或澄清，在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。如投标人未按上述规定提出要求而造成不良后果，如投标文件不符合规定被视为不合格的投标文件时，招标人不承担责任。

7.4 任何要求对招标文件提出澄清的投标人，应以书面形式提出。招标人对收到的任何澄清要求，将以书面形式（或发传真）给投标人，若以传真发出的，投标人应立即书面回函通知招标人，确认已收到该文件。

7.5 本招标文件由四川省建筑工程质量检测中心有限公司负责解释。

## 三、投标文件的编制

### 8、投标语言及计量单位

8.1 投标文件以及招标人与投标人就有关招标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.4 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标人可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.5 对违反上述规定情形的，招标人有权要求投标人限期修改，或视其为未实质性响应招标要求并取消其参选资格。

### 9、投标文件的组成

9.1 投标文件一式两份，“正本”一份，“副本”一份，另需电子文档一份（刻录成光盘或U盘）。

9.2 投标文件主要内容见第四章《投标文件格式》。

### 10、投标文件格式

投标文件至少应包括本须知第9条的全部内容，且须按所列顺序装订成册，未按要求装订成册而散装递交的，视为未响应本项目招标要求。如招标人有提供格式文件的需采用固定格式（表格可以按同样格式扩展）。

### 11、投标报价

11.1 本次投标报价采用总价包干方式，因此投标人的报价应包含本项目所购系统装置的的包装、运输、安装、调试、技术培训，及一年的保修所发生的费用，报价为含税价。

11.2 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部仪器的价格体现。

11.3 投标价格应是投标人完成项目所有工作的费用。

11.4投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

11.5 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 12、投标货币

本项目投标报价采用的币种为人民币。

### 13、投标有效期

投标文件在本须知规定的招标截止之日起30日内有效，投标文件有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

### 14、投标文件的份数和签署

14.1 投标人应准备两份投标文件：一份正本和一份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。另需电子文档一份。

14.2 投标文件正本和副本须用A4幅面的纸张打印，并按招标文件的规定由投标人法定代表人或经正式授权的投标代理人签字。投标人如由授权人签字须随投标文件递交法定人代表人授权书。

14.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件人签字。

14.4不接受电话、传真及电子邮件形式的投标文件。

## 四、投标文件的提交

### 15、投标文件的密封

15.1 投标人应将投标文件正本和副本一起密封送达，在密封处加盖投标人公章，并注明“请勿在（填开标日期）之前启封”。

15.2 在投标文件密封袋上均应标注：

投标人:

项目名称:

招标项目编号：

（项目名称）投标文件

在    年    月    日     时前不得开启

15.3 如果未按上述规定进行密封，投标人的投标文件将不被接受。

### 16、投标文件的递交和截止时间

16.1 投标文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

16.2 招标人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交招标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的招标截止时间为准。

16.3 到招标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

16.4 招标人将拒绝接受任何晚于递交投标文件截止时间递交的投标文件。

## 五、开选

### 17、开选

17.1未按规定提交的投标文件将不予开封，作为无效投标文件。

17.2由招标人组织开选，由招标单位检查投标文件密封情况，经确认密封完好后，拆封并开始评选。

### 18、投标文件的有效性

18.1 投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评选：

1）未按照招标文件的要求予以密封的。

2）投标文件要求盖鲜章，投标文件未按招标文件规定加盖投标人公章及由法人代表人或授权代理人签字或盖章的，由授权代理人签字或盖章、但授权代理人没有有效的委托书的。

3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

## 六、评选

### 19、评标小组与评选

19.1 评标小组由招标人自行组建，负责进行评选活动。

19.2 整个评标过程采用保密方式进行。

### 20、评标过程的保密

20.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

20.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

20.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标小组组成人员或其它有关人员询问评标过程的情况和索取资料。

### 21、投标文件的澄清

21.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容等做出澄清。澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。

### 22、投标文件的初步评审

22.1 初评主要为投标文件的符合性评审，只有通过符合性评审的投标文件，才能进入下一阶段的评审。

## 七、评审评选标准及评审办法

### 23、本项目采用综合评估法进行评审

评审分为符合性审查、详细评审两部分。只有通过符合性审查的投标人才能进入详细评审。

本项目评审以百分制计分，评审人员对各项目逐项评定计分，满分100分。评审工作由招标人依法组建的评标小组组织进行。本次评标小组成员人数由5人及以上单数组成。

根据评标小组的评审结果，按综合得分由高至低的前一至三名投标人为中标候选人。最终中标人由招标人确定。

### 24、符合性审查标准及详细评审标准

符合性审查标准

| 序号 | 审查内容 | 审查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封及封套上载明的信息符合要求 |  |
| 2 | 投标文件的份数满足要求 |  |
| 3 | 投标文件盖章、签字及授权书合法有效 |  |
| 4 | 营业执照合法有效 |  |
| 5 | 满足投标报价的相关要求 |  |
| 6 | 提供了2018年的财务审计报告或财务报表 |  |
| 7 | 企业纳税及社保缴纳合法有效 |  |
| 8 | 2017年至今在经营活动中没有重大违法记录证明 |  |
| 9 | 在“信用中国”网站中未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单证明 |  |
| 10 | 知识产权保证承诺书 |  |
| 11 | 投标人不存在联合体参选及分包情况 |  |
| 12 | 满足第三章“一、招标技术要求” |  |
| 13 | 提供了符合要求的业绩证明文件 |  |
| 结论 |  |  |

注：①审查情况打“√”表示满足标准，“×”表示不满足标准，结论即“通过”和“不通过”；

②审查情况有任意一个“×”，结论即为“不通过”。

详细评审标准

| 类别 | 标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （20分） | 根据企业注册资金、资质信誉、知名度，技术力量，经营状况等进行对比评分，满分3分。 | 0-3 |  |
|  | 标书制作是否规范，提供资料是否齐全，文字是否清晰，描述是否准确。分三个等级：优得3分，良得2分，一般得0-1分。 | 0-3 |  |
|  | 投标人企业通过ISO9000系列管理体系认证、ISO14001系列环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，产品制造商拥有高新技术企业证书，且在有效期内的，附相关证书复印件，每项得1分，最高得3分。 | 0-3 |  |
|  | 提供2016年至今的1500吨及以上动态压剪试验系统装置的类似业绩证明，每提供一份得3分，最多得6分。 提供2016年至今的3000吨及以上动态压剪试验系统装置的类似业绩证明，一份得5分。 备注：投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同并加盖投标人公章，没有或无法评定不得分。 | 0-11 |  |
| 技术部分 （40分） | 提供试验装置详细的设备基础图纸，得5分。 | 0-5 |  |
|  | 提供试验装置详细的运输、安装、吊装方案，得5分。 | 0-5 |  |
|  | 提供试验装置主要零部件和整机结构详细的有限元分析，得5分。 | 0-5 |  |
|  | 提供试验装置总装图、主要零部件图纸，包括：立柱、上下压板、水平动态工作台等，一项得1分，最高得3分。(图纸须与实际交货产品一致) | 0-3 |  |
|  | 试验装置中具有相关国家发明专利或省级以上科技成果奖，一项得3分，最高得6分。 | 0-6 |  |
|  | 有相关软件著作权，一项得2分，最多得6分。 | 0-6 |  |
|  | 根据投标人在质量保证、技术支持及培训等方面的情况进行综合比较，优秀的得8-10分；良好的得5-7分；一般的得0-4分。 | 0-10 |  |
| 招标报价 （40分） | 以满足招标人需求且非恶性竞争价格中的最低报价为评标基准价，得40分；其他参选公司的价格按照下列公式计算:报价得分=40×(评标基准价／最终报价)。 若出现恶性报价公司，由评标小组商定处理。 | 0-40 |  |

## 八、合同的授予

#### 25、合同授予标准

25.1本项目将授予能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人。

#### 26、招标人接受和拒绝任何或所有招标的权利

26.1 招标人在授予投标人合同时保留调整部分合同项目的权力。

26.2 招标人不保证最低报价的投标人获得合同。

26.3 招标人对未获得合同的投标人，将不做任何解释。

#### 27、合同协议书的签订

27.1 招标人在确定中标人后15个工作日内，将按照招标文件和中标人的投标文件签订采购合同。

27.2 中标人如不按本须知第27.1条的规定与招标人签订同，则招标人将有充分的理由废除授标，中标人须给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

# 第三章 供货要求

## 一、招标技术要求

（一）总体试验能力要求：

该装置主要用于各类隔震产品和结构功能装置的压、剪性能的试验，既用于对已有各类工程结构隔震支座和构件的检测，也用于对未来新型支座和构件的研发、试验。

（二）垂向加载系统

垂向加载系统主要技术参数见下表：

表1 垂向加载系统主要技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大试验力 | 压力30000kN，拉力3000kN |  |
| 2 | 试验力测量范围 | 2%～100%FS |  |
| 3 | 试验力测量精度 | 试验力示值的±1% |  |
| 4 | 油缸空载最大位移速度 | 0-50mm/min |  |
| 5 | 预留油缸空载最大位移速度 | 1000mm/min | 摩擦摆支座 |
| 6 | 预留振幅、频率 | 20mm、0.133hz | 摩擦摆支座 |
| 7 | 位移测量精度 | ±0.5%Fs |  |
| 8 | 变形测量分度值 | 0.001mm |  |
| 9 | 垂向变形测量范围 | 0～100mm |  |
| 10 | 试验最大空间 | 800mm |  |
| 11 | 油缸最大行程 | 800mm |  |
| 12 | 上压板 | 2000mm×1800mm×550mm | 长×宽×高 |
| 13 | 下压板 | 2300mm×1900mm×200mm | 长×宽×高 |

竖向压力在水平向作动器工作时保持恒定，竖向作动器速度与水平作动器速度匹配。缸体、活塞及活塞杆应为整体锻件，活塞与缸体之间密封元件应采用进口元件。

（三）水平动态加载系统要求：

水平动态加载系统主要技术参数见下表：

表2 水平动态加载系统主要技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大试验力 | 静态5000kN，动态±3500kN |  |
| 2 | 试验力测量范围 | 2%～100%FS |  |
| 3 | 试验力测量精度 | 试验力示值的±1% |  |
| 4 | 位移行程范围 | ±250mm |  |
| 5 | 位移行程分度值 | 0.001mm |  |
| 6 | 位移测量精度 | ±0.5％FS |  |
| 7 | 变形测量范围 | 0～100mm | 四只光栅数字位移传感器 |
| 8 | 变形测量分度值 | 0.001mm |  |
| 9 | 振幅与频率关系 | 水平等效刚度试验：水平试验3.5圈，频率0.02Hz，振幅不低于±600mm，水平力不小于3500kN。（油源按照振幅±600mm，频率0.02Hz，试验力3500kN，3.5圈计算。） |  |
|  |  | 水平极限变形能力试验：直径1300支座，极限1000mm，频率=0.005Hz，水平试验1圈，水平力不小于5000kN。（油源按照振幅±1000mm，频率0.005Hz，试验力5000kN，1圈计算。） |  |

预留要求：

- 橡胶支座疲劳试验：水平试验50圈，频率0.02 Hz，振幅不低于±600mm，水平力不小于2000kN；（油源按照振幅±600mm，频率0.02Hz，试验力2000kN，50圈计算。）

- 橡胶支座频率相关性试验：水平试验3.5圈，频率0.02 Hz至0.2 Hz，振幅不低于±300mm，水平力不小于3500kN；（油源按照振幅±300mm，频率0.2Hz，试验力3500kN，3.5圈计算。）

- 摩擦摆反复加载次数相关性试验：水平试验20圈，速度300mm/s，振幅不低于200mm；（油源按照振幅±200mm，频率0.239Hz，（活塞最高速度：300mm/s），试验力2000kN，10圈+10圈=20圈计算。）

- 摩擦摆水平极限变形试验：水平试验1圈，速度速度300mm/s，振幅不低于600mm；（油源按照振幅±600mm，频率0.08Hz（活塞最高速度：300mm/s），试验力2000kN，1圈计算。）

（四）其它要求：

1、泵站采用伺服电机节能型泵站，流量不小于800L/min；常规试验噪音不超过60分贝，满负荷状态下噪音不超过80分贝。

2、伺服阀、伺服电机、动态控制器、油泵采用进口名牌产品。

3、作动器密封圈采用国外名牌产品。

4、试验装置应有垂向作动器、动态剪切作动器等极限试验破坏安全保护功能。

5、提供预留部分升级改造方案。

6、试验装置具有惯性力对剪力的修正计算功能，符合《GB 20688.1-2007  橡胶支座 第1部分：隔震橡胶支座试验方法》附录D之规定。

7、试验装置具有摩擦力对剪力的修正功能，符合《GB 20688.1-2007  橡胶支座 第1部分：隔震橡胶支座试验方法》附录E之规定。

8、提供试验装置详细的设备基础图纸、运输、吊装方案，且方案实施过程中不得影响或损伤试验场地、房屋等相关设备设施。

9、提供试验装置配套的采集、分析等全套相关软件，并终身免费升级。

10、提供试验装置主要零部件和整机结构详细的有限元分析。

## 二、使用、培训及售后要求

1、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、质保期：所购仪器质保期不低于24个月，保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

3、提供售后服务联系电话及联系人，一旦发生质量问题，投标人提供1小时内响应用户投诉，4小时为用户提供解决方案，48小时内到达用户现场，排除故障。

4、提供保修期外主要维修保养零配件价格清单表。

5、发票开具：要求提供税率13%的增值税专用发票。

## 三、交货时间及地点

1、交货期：自签订合同之日起240天内必须到货，并全部安装调试合格完毕；

2、交货地点：采购人指定地点。

# 第四章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作并编写页码，相关文件原件备查。本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

## 一、投标文件内容

投标文件目录

- 报价函（见文件格式一）

- 分项报价表（见文件格式二）

- 商务和技术偏差表（见文件格式三）

- 企业资格审查文件（包括但不限于以下资料）

  - 法定代表人身份证明书（见文件格式四）

  - 法定代表人授权委托书（见文件格式五）

  - 投标函及承诺书（见文件格式六）

  - 知识产权保证承诺书（见文件格式七）

  - 营业执照

  - 2018年财务审计报告或财务报表

  - 纳税证明

  - 社保缴纳证明

  - 2017年至今在经营活动中没有重大违法记录证明

  - 在“信用中国”网站中未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单证明

- 2016年以来公司类似项目业绩一览表（见文件格式八）

- 质保期、售后服务计划

- 其他资料

## 二、投标文件格式

详见第17页至第24页。

文件格式一：

报价函

致：四川省建筑工程质量检测中心有限公司

我方根据本项目的实际，仔细研究了招标文件须知、招标技术要求等所有相关内容，我方对此次  （项目名称）   的招标总报价为       人民币元（其中，增值税税率为       ），将按合同约定完成相关工作，质保期限：     年。我方报价包含本项目所购各仪器的供货、运输、安装、调试、技术培训及保修所发生的所有费用的含税价格。我方将遵循本项目招标文件的要求，完成规定所需完成的所有内容，并对结果负责。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式二：

分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注（厂牌、型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

注：针对各单个仪器、对应软件、服务等进行分项报价。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式三：

商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式四：

法定代表人身份证明书

单位名称：（投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：       职务：

系（投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：（投标人全称）

日期：     年     月     日

文件格式五：

法定代表人授权委托书

致：四川省建筑工程质量检测中心有限公司

本人（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托（被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加（项目名称）的招标活动。代理人在招标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字）性别：        年龄：

身份证号码：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签章）

授权委托日期：    年   月   日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

文件格式六：

投标函及承诺书

致：四川省建筑工程质量检测中心有限公司

按照贵方《  （项目名称）  招标文件》的要求，本文件签署人         （姓名）  受正式委托，兹以我方的名义并代表      （投标人的名称）  递交下列文件的一份正本、一份副本、电子文件一份。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，对招标文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方已仔细研究了本项目招标文件的招标须知、合同条款、售后服务等需完成的所有相关内容，并遵循上述招标文件的要求，完成须完成内容，并对结果负责。

（3）我方同意在招标截止日期后，在投标有效期内撤回投标或我方在收到中标通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与招标人进行合同谈判，中标资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交投标文件截止日起30个日内有效。

（5）我方同意提供招标人可能要求的与招标有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务，并对提交材料中所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若招标人发现我方提交资料中有与事实不符情况，有权拒绝我们的投标。若在中标后，招标人发现我单位所递交投标文件与事实不符，有欺诈中标嫌疑，则我单位将承担一切法律责任和后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

文件格式七：

知识产权保证承诺书

致：四川省建筑工程质量检测中心有限公司

鉴于我公司是贵公司的供应商，为确保贵公司向我公司采购的产品符合法律、法规及合同约定，同时使向我公司采购的产品不侵犯任何第三方的知识产权，现我公司就供应贵公司之产品，做出以下承诺：

（1）我公司承诺向贵公司供应的所有产品，包括之前已经供应的产品和未来将要供应的产品，不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权的情形，包括但不限于商标权、专利权、外观设计、著作权以及我国法律规定的其他知识产权权利及关联权利。

（2）我公司承诺供应的产品，如含有商标、专利或著作权等内容，我公司为合法的权利人或授权许可人。

（3）我公司承诺如涉及我公司向贵公司供应的产品被第三方起诉侵权并要求贵公司承担赔偿责任或其他责任的，我公司承担贵公司因此遭受的全部损失，包括但不限于对第三方作出的赔偿、行政处罚、律师费、应诉成本等，同时，贵公司有权退回侵权产品，并要求支付相当于侵权产品货款同等金额的违约金。

（4）本承诺书适用于签署前和签署后，所有我公司与贵公司签订的采购合同、协议、订单中的产品。即使双方合作关系终止，本承诺书仍然有效。

（5）如双方因此发生纠纷，有权管辖法院为四川省成都市金牛区人民法院。

承诺人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

文件格式八：

- 2016年以来公司类似项目业绩一览表

| - 年份 | - 用户名称 | - 项目名称 | - 完成时间 | - 合同金额 | - 是否通过验收 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料；至少需提供一项类似业绩（1500吨及以上动态压剪试验装置）的试验设备现场照片。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：